## muitiLang
id | Traditional Chinese | Simplified Chinese | English
Users_Language
logo_Name | 五軸數位牙科齒雕機 | 五轴数位牙科齿雕机 | Idensol Dental milling machine 5XP
login | 登入 | 登入 | Login
login_Password | 請輸入密碼 | 请输入密码 | Password
leftlist_Home | 首頁 | 首页 | Home
leftlist_DigitalWorkflow | 假牙製程 | 假牙制程 | Digital Workflow
leftlist_HowtoOperate | Idensol操作 | Idensol操作 | How to Operate
leftlist_Troubleshooting | 問題排除 | 问题排除 | Troubleshooting
leftlist_AboutIdensol | 關於Idensol | 关于Idensol | About Idensol
note nefore milling_1 | 開始任何動作前，按下"RESET"重置與"HOME"歸零鍵 | 开始任何动作前，按下"RESET"重置与"HOME"归零键 | Before starting any action, please press "RESET" and "HOME" button.
note nefore milling_2 | 檢查空壓：壓力最小值是否在0.6MPa以上 ※高壓空氣的壓力請控制在0.6~0.8MPa | 检查空压：压力最小值是否在0.6MPa以上 ※高压空气的压力请控制在0.6~0.8MPa | Ensure the pressure of compressed air must be between 0.6 and 0.8 MPa.
note nefore milling_3 | 檢查當前刀號位置 當前刀號 主軸刀號 | 检查当前刀号位置 当前刀号 主轴刀号 | Check bur number and position. Current bur number Spindle bur number
note nefore milling_4 | 檢查刀具狀況 ※注意是否有斷刀，請將刀具長度歸零 | 检查刀具状况 ※注意是否有断刀，请将刀具长度归零 | Please check the condition of bur and set the length to zero.
NextPage | 下一頁 | 下一页 | Next
Confirm | 確認 | 确认 | OK
digitalWorkflow_Step1 | Step1 數位取模 | Step1 数位取模 | Step1 Digital Scanning
digitalWorkflow_Step2 | Step2 CAD假牙設計 | Step2 CAD假牙设计 | Step2 CAD-Prosthetic Design
digitalWorkflow_Step3 | Step3 CAM假牙排版 | Step3 CAM假牙排版 | Step3 CAM-Prosthetic Planning
digitalWorkflow_Step4 | Step4 齒雕機加工 | Step4 齿雕机加工 | Step4 Milling
digitalWorkflow_Step5 | Step5 燒結烤瓷 | Step5 烧结烤瓷 | Step5 Sintering and Crystallization
digitalWorkflow_Designsteps | 看設計步驟 | 看设计步骤 | View Instruction
digitalWorkflow_Layoutsteps | 看排版步驟 | 看排版步骤 | View Instruction
digitalWorkflow_Operationsteps | 看Idensol操作 | 看Idensol操作 | View Instruction
Step2_Tutorial | CAD假牙設計 | CAD假牙设计 | CAD-Prosthetic Design
Video_Tutorial | 影片教學 | 影片教学 | Video Tutorial
Step2_Copping | 內冠 | 基底冠 | Copping
Step2_Single Crown | 單冠 | 解剖冠 | Single Crown
Step2_Inlay/Onlay | 嵌體 | 嵌体 | Inlay/Onlay
Step2_Venner | 貼片 | 贴面 | Venner
Step2_Premill | Premill | Premill | Premill
Copping_Create | 創建基底冠訂單 | 创建基底冠订单 | Create a order for copping
Copping_Define | 定義咬合平面 | 定义咬合平面 | Define occlusal plane
Copping_Optimize | 放置注釋與插入方向 | 放置注释与插入方向 | Optimize directions
Copping_Edit | 抓取邊緣線 | 抓取边缘线 | Edit margin line
Copping_Set | 調整代型接口 | 调整代型接口 | Set interfaces
Copping_Design | 設計基底冠 | 设计基底冠 | Copping design
Single Crown_Create | 創建解剖冠訂單 | 创建解剖冠订单 | Create a order for crown
Single Crown_Define | 定義咬合平面 | 定义咬合平面 | Define occlusal plane
Single Crown_Optimize | 放置注釋與插入方向 | 放置注释与插入方向 | Optimize directions
Single Crown_Edit | 抓取邊緣線 | 抓取边缘线 | Edit margin line
Single Crown_Set | 調整代型接口 | 调整代型接口 | Set interfaces
Single Crown_Design | 設計解剖冠 | 设计解剖冠 | Anatomy design
Inlay/Onlay_Create | 創建嵌體訂單 | 创建嵌体订单 | Create a order for Inlay
Inlay/Onlay_Define | 定義咬合平面 | 定义咬合平面 | Define occlusal plane
Inlay/Onlay_Optimize | 放置注釋與插入方向 | 放置注释与插入方向 | Optimize directions
Inlay/Onlay_Edit | 抓取邊緣線 | 抓取边缘线 | Edit margin line
Inlay/Onlay_Set | 調整代型接口 | 调整代型接口 | Set interfaces
Inlay/Onlay_Design | 設計嵌體 | 设计嵌体 | Inlay/Onlay design
Venner_Create | 創建貼面訂單 | 创建贴面订单 | Create a order for veneer
Venner_Define | 定義咬合平面 | 定义咬合平面 | Define occlusal plane
Venner_Optimize | 放置注釋與插入方向 | 放置注释与插入方向 | Optimize directions
Venner_Edit | 抓取邊緣線 | 抓取边缘线 | Edit margin line
Venner_Set | 調整代型接口 | 调整代型接口 | Set interfaces
Venner_Design | 設計貼面 | 设计贴面 | Veneer design
Premill_Define | 創建基台訂單 | 创建基台订单 | Defining job details
Premill_Set | 選擇個性化基台 | 选择个性化基台 | Set implant type
Premill_Detect | 掃描桿定位 | 扫描杆定位 | Detect implant position
Premill_Generate | 設計下半部 | 设计下半部 | Generate abutment bottoms
Premill_Define | 放置插入方向 | 放置插入方向 | Define insertion direction
Premill_Abutment | core型態塑形 | core型态塑形 | Abutment design
Premill_Forming | 設計上半部 | 设计上半部 | Free-forming
Premill_Complete | 完成基台 | 完成基台 | Complete abutment design
Step3_Zirconia | 氧化鋯 | 氧化锆 | Zirconia
Step3_GlassCermaic | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 | Glass Cermaic
Step3_Premill | Premill | Premill | Premill
Zirconia_Define | 創建氧化鋯項目 | 创建氧化锆项目 | Defining job details
Zirconia_Import | 載入檔案 | 载入档案 | Import object
Zirconia_ChooseMaterials | 選擇料盤 | 选择料盘 | Choose materials
Zirconia_Adjust | 調整加工位置 | 调整加工位置 | Adjust milling position within material
Zirconia_Move | 調整支撐棒 | 调整支撑棒 | Move support pin
Zirconia_Choose | 點選欲加工策略 | 点选欲加工策略 | Choose milling strategy
GlassCermaic_Define | 創建玻璃陶瓷項目 | 创建玻璃陶瓷项目 | Defining job details
GlassCermaic_Import | 載入檔案 | 载入档案 | Import object
GlassCermaic_ChooseMaterials | 選擇料盤 | 选择料盘 | Choose materials
GlassCermaic_Adjust | 調整加工位置 | 调整加工位置 | Adjust milling position within material
GlassCermaic_Move | 調整支撐棒 | 调整支撑棒 | Move support pin
GlassCermaic_Choose | 點選欲加工策略 | 点选欲加工策略 | Choose milling strategy
Premill_Define | 創建Premill項目 | 创建Premill项目 | Defining job details
Premill_Import | 載入檔案 | 载入档案 | Import object
Premill_Build | 建立植體系統資料庫 | 建立植体系统数据库 | Building implant library
Premill_Click | 點選加工 | 点选加工 | Click to mill
IdensolOperate_Light | 燈號說明 | 灯号说明 | Light Indication
IdensolOperate_Operate | 操作面板說明 | 操作面板说明 | Operating Indication
IdensolOperate_Rubber | 橡膠墊鑽孔 | 橡胶垫钻孔 | Rubber Drilling
IdensolOperate_Tool | 刀具庫位置 | 刀具库位置 | Tool Magazine
IdensolOperate_Maintenance | 筒夾保養 | 筒夹保养 | Chuck Maintenance
IdensolOperate_Clamp | 換料盤 | 换料盘 | Replacement Clamp
Light_Red | 紅：異警狀態 | 红：异警状态 | Red: Abnormal alarm
Light_Yellow | 黃：加工完成/停止 | 黄：加工完成/停止 | Yellow: Processing complete/stopped
Light_Green | 綠：加工狀態 | 绿：加工状态 | Green: Processing
| 第一區：建議放置蠟、樹脂材料專用刀具 | 第一区：建议放置蜡、树脂材料专用刀具 | Zone 1: Burs for wax and resin materials.
| 第二區：建議放置氧化鋯專用刀具 | 第二区：建议放置氧化锆专用刀具 | Zone 2: Burs for zirconia materials.
| 第三區：建議放置玻璃陶瓷專用刀具 | 第三区：建议放置玻璃陶瓷专用刀具 | Zone 3: Burs for glass-ceramic materials.
| 第四區：建議放置premill專用刀具 | 第四区：建议放置premill专用刀具 | Zone 4: Burs for premill materials.
Operate_OK | 了解 | 了解 | OK
Operate_OperateImport | 操作面板說明_導入加工檔案 | 操作面板说明_导入加工档案 | Operating Indication_How to Importing Files
Operate_OperateClean | 操作面板說明_自動清潔 | 操作面板说明_自动清洁 | Operating Indication_Automatic Cleaning
Operate_OperateZero | 操作面板說明_將所有刀長紀錄歸零 | 操作面板说明_将所有刀长纪录归零 | Operating Indication_Length return to zero.
Operate_OperateChange | 操作面板說明_換刀具 | 操作面板说明_换刀具 | Operating Indication_Bur Change
OperateImport_Import | 導入加工檔案 | 导入加工档案 | How to Importing Files
Import_Options | 選項 | 选项 | Options
Import_Reset | 重置 | 重置 | Reset
Import_Home | 歸零 | 归零 | Home
Import_ImportFile | 匯入檔案 | 汇入档案 | Import File
Import_Processing | 加工 | 加工 | Processing
| 開啟自動循環後，請先刪除上批檔案 | 开启自动循环后，请先删除上批档案 | Before starting the auto-loop, delete the previous file.
| 了解 | 导入加工档案 我要使用 了解 | OK
Import_Use | 我要使用 | 我要使用 | I want to use
Import_Internet | 網路傳輸 | 网络传输 | Internet
Import_USB | USB傳輸 | U盘传输 | USB
Import_One | 1個檔案 | 1个档案 | One
Import_OneMore | 多個檔案 | 多个档案 | One more
OperateClean_Clean | 自動清潔 | 自动清洁 | Automatic Cleaning
| 執行自動灑水清潔10分鐘 | 执行自动洒水清洁10分钟 | 10 minutes to clean processing chamber.
| 刀具長度歸零 | 刀具长度归零 | Tool length resetting
Zero_Next | 下一頁 | 下一页 | Next
Tool_Management | 進入刀具管理 | 进入刀具管理 | Tool Management
OperateZero_Zero | 將所有刀長紀錄歸零 | 将所有刀长纪录归零 | Length return to zero.
IdensolOperate_Finsih | 完成程序 | 完成程序 | Finish
OperateChange_Change | 換刀具 | 换刀具 | Bur Change
Change_HoldSteady | 拿穩筒夾上的刀具 | 拿稳筒夹上的刀具 | Hold the bur steady.
Change_Release | 筒夾鬆刀 | 筒夹松刀 | Release bur
Change_PutInChuck | 刀具放入筒夾 | 刀具放入筒夹 | Put the bur in chuck.
Change_Clamp | 筒夾夾刀 | 筒夹夹刀 | Clamp the bur.
Rubber_Calibrate | ※鑽孔前請先校正精度 | ※钻孔前请先校正精度 | ※Please be sure to have the original engineer calibrate the machine before drilling the rubber.
Rubber_HexWrench | 使用2.0mm的六角板手卸下壓板，取出受損的橡膠塊 | 使用2.0mm的六角板手卸下压板，取出受损的橡胶块 | Use a 2.0 hex wrench, remove the rubber.
Rubber_LockBack | 換上新橡膠墊後，再把壓板鎖回原位置 | 换上新橡胶垫后，再把压板锁回原位置 | Use a 2.0mm hex wrench to lock the new rubber back to its original position.
Rubber_CorrectionBur | 更換專用校正刀 | 更换专用校正刀 | Use a correction bur.
Rubber_Remove | 按鬆夾刀鍵，將主軸刀具卸下 | 按松夹刀键，将主轴刀具卸下 | Press this button to remove the spindle tool.
Rubber_PressButton | 放入校正刀， 按夾刀鍵夾刀 | 放入校正刀， 按夹刀键夹刀 | Put in the correction bur and press this button.
Rubber_Test | 按夾刀鍵，試試鬆夾刀是否正常 | 按夹刀键，试试松夹刀是否正常 | Test to see if the releasing and clamping bur is working properly.
Rubber_ClickReset | 點擊重置鍵與歸零鍵 | 点击重置键与归零键 | Click the RESET and HOME button.
Rubber_ClickOK | 點擊鑽孔加工，選擇確定 | 点击钻孔加工，选择确定 | Click the DRILLING button, click [OK].
Maintenance_RemoveTheBar | 先將主軸上的刀具卸下 | 先将主轴上的刀具卸下 | First, remove the bur from the spindle.
Maintenance_Note | ※注意:在卸刀狀態下，請勿點下夾刀鍵，恐傷主軸 | ※注意:在卸刀状态下，请勿点下夹刀键，恐伤主轴 | ※Note: Don't click this button while the bur is unloaded, as it may damage the spindle.
Maintenance_HexScoketRemove | 使用六角套筒將筒夾順時針方向卸下 | 使用六角套筒将筒夹顺时针方向卸下 | Use a hex scoket to remove the chuck clockwise.
Maintenance_HexWrenchRemove | 1.5mmL型六角板手將筒夾內的螺絲取下 | 1.5mmL型六角板手将筒夹内的螺丝取下 | Next, use a 1.5mm hex wrench to remove the screw from the chuck.
Maintenance_AlcoholClean | 酒精清潔筒夾與螺絲 | 酒精清洁筒夹与螺丝 | Use alcohol to clean chuck and screw.
Maintenance_HexagonalWrenchBack | 六角套筒將筒夾逆時針方向裝回主軸上，轉到底後再退三圈 | 六角套筒将筒夹逆时针方向装回主轴上，转到底后再退三圈 | Use 1.5mm hexagonal wrench put the chuck back on the spindle counterclockwise, turn the chuck to the bottom and back off three times.
Maintenance_HexagonalWrenchScrew | 1.5mmL型六角板手將內螺絲鎖入筒夾內(力道適當即可) | 1.5mmL型六角板手将内螺丝锁入筒夹内(力道适当即可) | Use 1.5mm hexagonal wrench to put the screw in the chuck and lock it. (Just the right amount of force.)
Maintenance_PressBurChanger | 按鬆夾刀鍵，試試鬆夾刀是否正常 | 按松夹刀键，试试松夹刀是否正常 | Press the bur changer button to see if the bur is working properly.
Maintenance_ToLoose | ※太鬆→鬆開內螺絲，將筒夾進半圈，再鎖回內螺絲 | ※太松→松开内螺丝，将筒夹进半圈，再锁回内螺丝 | ※Too loose → Loosen screw, clamp the chuck in half turn, then lock screw.
Maintenance_TooTight | ※太緊→鬆開內螺絲，將筒夾退半圈，再鎖回內螺絲 | ※太紧→松开内螺丝，将筒夹退半圈，再锁回内螺丝 | ※Too tight → Loosen screw, back off the chuck a half turn, then lock back screw.
Maintenance_RightForce | (力道適當即可) | (力道适当即可) | (Just the right amount of force.)
Clamp_Change | 我要換 | 我要换 | I want to change
Clamp_ClampForDisk | 換料盤_圓形料盤夾具 | 换料盘_圆形料盘夹具 | Replacement Clamp_Clamp for Disk
Clamp_ClampForGlass | 換料盤_玻璃陶瓷專用夾具 | 换料盘_玻璃陶瓷专用夹具 | Replacement Clamp_Clamp for Glass Ceramic
Clamp_ClampForPremill | 換料盤_Premill專用夾具 | 换料盘_Premill专用夹具 | Replacement Clamp_Clamp for Ti Bar
Clamp_Disk | 圓形料盤夾具 | 圆形料盘夹具 | Clamp for Disk
Disk_HexWrench | 2.5mm六角板手鬆開螺絲，取下壓板與使用過的料盤 | 2.5mm六角板手松开螺丝，取下压板与使用过的料盘 | 2.5mm hex wrench loosen the screw, remove the clamping plate and used material.
Disk_Replace | 換上新料盤 | 换上新料盘 | Replace with a new disk.
Clamp_LockBack | 2.5mm六角板手把將壓板鎖回原位 | 2.5mm六角板手把将压板锁回原位 | 2.5mm hex wrench to lock the clamping plate back into place.
Clamp_GlassCeramic | 玻璃陶瓷專用夾具 | 玻璃陶瓷专用夹具 | Clamp for Glass Ceramic
GlassCeramic_Insert | 將瓷塊插入其專用夾具的防旋轉裝置 | 将瓷块插入其专用夹具的防旋转装置 | Insert the block into the anti-rotation device of its clamp.
GlassCeramic_Tighten | 鎖緊夾具兩側的4mm螺絲 | 锁紧夹具两侧的4mm螺丝 | Tighten the block with 4mm screws on both sides.
| 2.5mm六角板手把將壓板鎖回原位 | 2.5mm六角板手把将压板锁回原位 | 2.5mm hex wrench to lock the clamping plate back into place.
Clamp_Premill | Premill專用夾具 | Premill专用夹具 | Clamp for Ti Bar
Premill_Insert | Premill底部的平面朝上，插入其專用夾具的插槽 | Premill底部的平面朝上，插入其专用夹具的插槽 | The flat side of the premill faces upwards and insert in its clamp.
Premill_Tighten | 鎖緊夾具兩側的4mm螺絲和插槽底部的5mm螺絲 | 锁紧夹具两侧的4mm螺丝和插槽底部的5mm螺丝 | Tighten the premill with 4 mm screws and 5 mm screws .
| 2.5mm六角板手把將壓板鎖回原位 | 2.5mm六角板手把将压板锁回原位 | 2.5mm hex wrench to lock the clamping plate back into place.
Troubleshooting_FAQ1 | 檔案讀取錯誤 | 档案读取错误 | Failed to load NC file
| 讀取NC檔案失敗 1.重新排版再次輸出NC檔案 2.檔案名稱以英文或數字命名，切勿以中文命名 3.將NC檔案傳輸至齒雕機 4.按下RESET重置鍵與HOME歸零鍵，接續動作 | 读取NC档案失败 1.重新排版再次输出NC档案 2.文件名以英文或数字命名，切勿以中文命名 3.将NC文件传输至齿雕机 4.按下RESET重置键与HOME归零键，接续动作 | Failed to load NC file 1. Typesetting and output NC files again. 2. File names should be in English or numeric characters. 3. Transfer NC files to the machine. 4. Press the RESET and HOME button to continue the action.
Troubleshooting_FAQ2 | Error201:第1路徑系統無此G指令 [程式名稱]:行號 | Error201:第1路径系统无此G指令 [程序名称]:行号 | Error201:No such G command in the 1st path system [Program Name]: Line No.
| GCode無內容 請於紀錄錯誤行號後通知東昕售服 | GCode无内容 请于纪录错误行号后通知东昕售服 | GCode has no content. Please notify us after recording the wrong line number.
Troubleshooting_FAQ3 | 通訊式I/O通訊異常 | 通讯式I/O通讯异常 | Communication I/O communication abnormalities
| 請通知東昕售服 | 请通知东昕售服 | Please inform us.
Troubleshooting_FAQ4 | Z軸需優先回原點 | Z轴需优先回原点 | Z-axis should be returned to the home position first.
| Z軸沒有在原點上，其他軸向觸發回原點 按下RESET重置鍵與HOME歸零鍵 | Z轴没有在原点上，其他轴向触发回原点 按下RESET重置键与HOME归零键 | The Z-axis is not at the origin. Press RESET and HOME button to continue the action.
Troubleshooting_FAQ5 | X(Y、Z、A、B)軸超過軟體極限正(負)向極限值 | X(Y、Z、A、B)轴超过软件极限正(负)向极限值 | X (Y, Z, A, B) axis exceeds the software limit positive (negative) direction limit value.
| 排版軟體計算錯誤，導致NC檔超出各軸極限 1.請紀錄畫面顯示的GCode錯誤行數 2.將加工檔案與GCode錯誤行數一同傳送至東昕售服 | 排版软件计算错误，导致NC档超出各轴极限 1.请纪录画面显示的GCode错误行数 2.将加工档案与GCode错误行数一同传送至东昕售服 | CAM software calculation error, resulting in NC file exceeding the limit of each axis. 1. Please record the number of GCode error lines displayed on the screen. 2. Send the processing file with the GCode error line to us.
Troubleshooting_FAQ6 | X(Y、Z、A、B)軸絕對編碼器數據丟失1(錯誤代碼) | X(Y、Z、A、B)轴绝对编码器数据丢失1(错误代码) | X (Y, Z, A, B) axis absolute encoder data loss 1 (error code).
| 請於紀錄錯誤代碼後通知東昕售服 | 请于纪录错误代码后通知东昕售服 | Please inform us after recording the error code.
Troubleshooting_FAQ7 | X(Y、Z、A、B)軸 找不到任何支援的EtherCAT裝置(系統警報) | X(Y、Z、A、B)轴 找不到任何支持的EtherCAT装置(系统警报) | X (Y, Z, A, B) axis EtherCAT device isn't found (system alarm).
| 請通知東昕售服 | 请通知东昕售服 | Please inform us.
Troubleshooting_FAQ8 | 量刀刀長異常,誤差____mm | 量刀刀长异常,误差____mm | Abnormal bur length, error _____mm.
| 超過量刀誤差範圍設定值 刀具斷裂 1.確認當前刀號與主軸刀號是否一致 2.將斷裂/磨耗的刀具取下 3.更換新刀具，請確認刀具規格 4.刀具長度歸零 5.按下RESET重置鍵與HOME歸零鍵，接續動作 | 超过量刀误差范围设定值 刀具断裂 1.确认当前刀号与主轴刀号是否一致 2.将断裂/磨耗的刀具取下 3.更换新刀具，请确认刀具规格 4.刀具长度归零 5.按下RESET重置键与HOME归零键，接续动作 | Over the tolerance range of the measuring bur. Bur breakage. 1.Make sure the current bur number is the same as the spindle bur number. 2.Remove the broken/worn bur. 3.For new bur, please check the bur specifications. 4.Length return to zero. 5.Press the RESET and HOME button to continue the action.
Troubleshooting_FAQ9 | 量刀刀長異常,主軸刀具異常 | 量刀刀长异常,主轴刀具异常 | Abnormal bur length, spindle bur abnormality.
| 主軸沒有刀具 1.確認當前刀號與主軸刀號是否一致 2.重新放上刀具，請確認刀具規格 3.刀具長度歸零 4.按下RESET重置鍵與HOME歸零鍵，接續動作 | 主轴没有刀具 1.确认当前刀号与主轴刀号是否一致 2.重新放上刀具，请确认刀具规格 3.刀具长度归零 4.按下RESET重置键与HOME归零键，接续动作 | Spindles without bur. 1.Make sure the current bur number is the same as the spindle bur number. 2.Put the bur on and check the bur specifications. 3.Length return to zero. 4.Press the RESET and HOME button to continue the action.
Troubleshooting_FAQ10 | 刀號呼叫錯誤 | 刀号呼叫错误 | Wrong bur number
| 執行M6T碼超過12 將加工檔案傳送至東昕售服 | 执行M6T码超过12 将加工档案传送至东昕售服 | T-code over 12 Send the file to us.
Troubleshooting_FAQ11 | 第1~12號刀具的壽命已到達 | 第1~12号刀具的寿命已到达 | Bur No.1~12 have reached their life expectancy.
| 刀具使用時間已達預設值 1.確認當前刀號與主軸刀號是否一致 2.將磨耗的刀具取下 3.更換新刀具，請確認刀具規格 4.刀具長度歸零 5.按下RESET重置鍵與HOME歸零鍵，接續動作 | 刀具使用时间已达默认值 1.确认当前刀号与主轴刀号是否一致 2.将磨耗的刀具取下 3.更换新刀具，请确认刀具规格 4.刀具长度归零 5.按下RESET重置键与HOME归零键，接续动作 | Bur use time has reached the preset value. 1.Make sure the current bur number is the same as the spindle bur number. 2.Remove the worn bur. 3.For new bur, please check the bur specifications. 4.Length return to zero. 5.Press the RESET and HOME button to continue the action.
Troubleshooting_FAQ12 | 第1~12號刀具磨耗已超過設定值 | 第1~12号刀具磨耗已超过设定值 | Bur wear for No.1~12 has exceeded the set value.
| 超過量刀誤差範圍設定值 1.確認當前刀號與主軸刀號是否一致 2.將磨耗的刀具取下 3.更換新刀具，請確認刀具規格 4.刀具長度歸零 5.按下RESET重置鍵與HOME歸零鍵，接續動作 | 超过量刀误差范围设定值 1.确认当前刀号与主轴刀号是否一致 2.将磨耗的刀具取下 3.更换新刀具，请确认刀具规格 4.刀具长度归零 5.按下RESET重置键与HOME归零键，接续动作 | Exceeding the tolerance of the measuring bur. 1.Make sure the current bur number is the same as the spindle bur number. 2.Remove the worn bur. 3.For new bur, please check the bur specifications. 4.Length return to zero. 5.Press the RESET and HOME button to continue the action.
Troubleshooting_FAQ13 | 空壓過低 | 空压过低 | Low air pressure
| 空壓機未開啟電源 1.打開空壓機電源 2.待壓力升高到6 kg/cm³ ( 6 bar 或90 psi 或0.6 MPa)以上 3.按下RESET重置鍵與HOME歸零鍵，接續動作 | 空压机未开启电源 1.打开空压机电源 2.待压力升高到6 kg/cm³ ( 6 bar 或90 psi 或0.6 MPa)以上 3.按下RESET重置键与HOME归零键，接续动作 | Compressed air not turned on. 1.Turn on the power of the air compressor. 2.Wait until the pressure is raised above 6 kg/cm³ (6 bar or 90 psi or 0.6 MPa). 3. Press the RESET and HOME button to continue the action.
| 空壓機或儲氣桶輸出氣壓的閥門未開啟 1.打開閥門 2.按下RESET重置鍵與HOME歸零鍵，接續動作 | 空压机或储气桶输出气压的阀门未开启 1.打开阀门 2.按下RESET重置键与HOME归零键，接续动作 | Output valve isn't open. 1.Open the valve. 2.Press the RESET and HOME button to continue the action.
| 齒雕機後方接頭未連接高壓風管 1.將高壓風管接上齒雕機後方的風壓接頭，打開氣壓源 2.按下RESET重置鍵與HOME歸零鍵，接續動作 | 齿雕机后方接头未连接高压风管 1.将高压风管接上齿雕机后方的风压接头，打开气压源 2.按下RESET重置键与HOME归零键，接续动作 | Hose isn't connected properly. 1.Make sure hose is connected. 2.Press the RESET and HOME button to continue the action.
About_Headquarters | 總公司 | 总公司 | Headquarters
About_CompanyName | 東昕精密科技股份有限公司 | 东昕精密科技股份有限公司 | Toshin Precision Technology Co., Ltd
About_CompanyAdress | 台中市南屯區五權西路二段1266巷23弄31-13號 | 台中市南屯区五权西路二段1266巷23弄31-13号 | No. 31-13, Lane 23, Lane 1266, Section 2, Wuquan West Road, Nanxun District, Taichung City, Taiwan (R.O.C.)
About_Branch | 南科分公司 | 南科分公司 | Branch office
About_BranchAdress | 高雄市路竹區路科路五段98號5樓B室 | 高雄市路竹区路科路五段98号5楼B室 | Rm. B, 5F., No. 98, Luke 5th Rd., Luzhu Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
About_Contact | 連絡電話 | 连络电话 | Contact us
About_Telephone | 電話 | 电话 | Tel
About_Fax | 傳真 | 传真 | Fax
About_Websites | 網頁 | 网页 | Websites
About_Idensol | 數位切銷系統不再是最昂貴的設備 | 数字切销系统不再是最昂贵的设备
About_IdensolContent | 牙科專用雕刻機是我們的專業，使用簡易、兼容性強是我們一貫的堅持。在追求技術與服務品質的同時，以創新思維將多年的電腦數值控制工具機經驗，導入牙科齒雕機作為研發生產的基礎，並持續升級設備功能與研發新品。以嚴謹的德國工藝、德國品質標準製作每一項產品，從概念設計到產品生產一條龍服務，帶給客戶最真誠的合作關係。 | 牙科专用雕刻机是我们的专业，使用简易、兼容性强是我们一贯的坚持。在追求技术与服务质量的同时，以创新思维将多年的计算机数值控制工具机经验，导入牙科齿雕机作为研发生产的基础，并持续升级设备功能与研发新品。以严谨的德国工艺、德国质量标准制作每一项产品，从概念设计到产品生产一条龙服务，带给客户最真诚的合作关系。 | Dental milling machine is our specialty, and we always insist on easy to use and high compatibility. In the pursuit of technology and service quality, we have imported our years of experience in computer numerical control machine into dental milling machines as the basis of research and development, and continue to upgrade the function of the equipment and develop new products. Every product is made with strict German craftsmanship and German quality standards, and we provide one-stop service from conceptual design to production, bringing our customers the most sincere cooperation.
About_Service | 專業服務，滿足您的需求 | 专业服务，满足您的需求 | Sustainable services to meet your needs
About_ServiceContent | 我們把完備的軟、硬體專業技術支援，以及在地化服務視為營運核心。身為牙科數位化解決方案的提供者，我們的目標是讓全球牙科業界的專業人士享有最佳數位解決方案的服務，提供最好的品質、服務與合理的價格。除了有完整的教育訓練、高效率的維修服務與保固之外，於2020年推出的Idensol物聯網(IoT)功能，將優化齒雕機的維護管理效能，為使用者提供更便捷、即時的產品服務。 | 我们把完备的软、硬件专业技术支持，以及在地化服务视为营运核心。身为牙科数字化解决方案的提供者，我们的目标是让全球牙科业界的专业人士享有最佳数字解决方案的服务，提供最好的质量、服务与合理的价格。除了有完整的教育训练、高效率的维修服务与保固之外，于2020年推出的Idensol物联网(IoT)功能，将优化齿雕机的维护管理效能，为使用者提供更便捷、实时的产品服务。 | We have always regarded complete software and hardware professional technical support and efficient after-sales service as the core of our operations. As a provider of dental digital solutions, our goal is to enable professionals in the global dental industry to enjoy the best digital solution services, providing the best quality, best service and reasonable prices.In addition to complete education and training, high-efficiency maintenance services and warranty, the Idensol Internet of Things (IoT) function launched in 2020 will optimize the maintenance management performance of tooth carving machines and provide users with more convenient and immediate products service.
| -線上型錄 -線上客服 -AR教學 -Idensol物聯網 | -在线型录 -在线客服 -AR教学 -Idensol物联网 | - Online catalog - Online service - AR teaching - IoT service

## trainFeed
index | mode | movement
1 | talk | teleport
2 | talk | quiz
3 | washhand | teleport
4 | washhand | removewatch
5 | washhand | removering
6 | washhand | pressdispanser
7 | washhand | wetbothhand
8 | washhand | quiz
9 | washhand | wetbothhand
10 | washhand | taketissuepaper
11 | washhand | droptissuepaper
12 | preparecook | selectstuff
13 | preparecook | washstuff
14 | preparecook | cutfood
15 | cook | putintopot
16 | cook | cooking
17 | cooked | tasting
18 | feed | talk
19 | feed | suitup
20 | feed | takebowl
21 | feed | iscool
22 | feed | biteone
23 | feed | bitetwo
24 | feed | bitethree
25 | feed | bitefour
26 | feed | bitefive
27 | feed | putdownbowl
28 | feed | getglassofwater
29 | feed | feedwater
30 | feed | feeddone
31 | clean | teleport
32 | clean | washstuff
33 | clean | gettowel
34 | clean | cleandesk
35 | meds | teleport
36 | meds | talk
37 | meds | takepill
38 | meds | intomedsbowl
39 | meds | takemedspestle
40 | meds | grindmeds
41 | meds | medsintocup
42 | meds | mixwithwater
43 | meds | getglassofwater
44 | meds | foldtube
45 | meds | opentube
46 | meds | takeneedle
47 | meds | pluginneedle
48 | meds | unfoldtube
49 | meds | activeneedle
50 | meds | foldtube
51 | meds | takeoffneedle
52 | meds | closetube
53 | meds | takeoffneedlecenter
54 | meds | foldtube
55 | meds | opentube
56 | meds | takeneedle
57 | meds | pluginneedle
58 | meds | pourinmeds
59 | meds | unfoldtube
60 | meds | waterdown
61 | meds | foldtube
62 | meds | mixwithwater
63 | meds | pourinmeds
64 | meds | unfoldtube
65 | meds | waterdown
66 | meds | foldtube
67 | meds | pourinwater
68 | meds | unfoldtube
69 | meds
70 | meds